## Slide 1: 溫濕度傳送器教育訓練
星南實業股份有限公司
姚閔中

## Slide 2
目錄:
1. 舊的CLIPS探棒為何要改成HC2-S探棒?
2. AirChip3000
3.HC2-S探棒為何改HC2-A探棒
4. 新舊產品安裝介紹
5.探棒調整校正
6.保養與故障排除

## Slide 3
1.舊的CLIPS探棒為何要改成HC2-S探棒?
Fact 1: 半導體行業的新技術提供更大的功能且較小的晶片
Fact 2: 根據過去的經驗增加新的功能
Fact 3:
舊的技術成本太高且維修不易
Fact 4:
探棒精度的提升
Notes: HC2-SCLIP S:±1.0%rh/0.3℃

## Slide 4: HC2-S vs Clip S
1.舊的CLIPS探棒為何要改成HC2-S探棒?

## Slide 5: HC2-S vs Clip S
1.舊的CLIPS探棒為何要改成HC2-S探棒?
 | HC2-S | Clip S
精度 | ±0.8 %rh，±0,1 ℃ | ±1.0 %rh，±0,3 ℃
使用範圍 | -50…100 °C and 0…100 %rh | -40…85 °C and 0…100 %rh
數據記錄 | 有(須搭配HW-4軟體) | 無
Sensor警報 | 有 | 無
調整校正 | 可任意調整校正 搭配HW-4軟體濕度可調101個點數(0~100) | 須照35%,80%,10%,0%順序調整校正

## Slide 6
ASIC
Micro - Controller
Memory (EE-PROM)
2. AirChip3000

## Slide 7
AirChip3000的基本功能是用於調節和處理溫度SENSOR和濕度AENSOR量測到的訊號並同時提供的數字和模擬輸出信號

## Slide 8
AirChip3000提供了廣泛的
功能，如：
  露點/霜點計算
  溫濕度特性曲線校準和調整
  警報
  濕度SENSOR自我偵測功能
  數據記錄

## Slide 9
AirChip3000能做的事情
    絕對濕度的計算
    模擬訊號模式
    濕度SENSOR自我偵測功能
    Sensor 故障警報
    數據記錄
    濕度溫度調整校正

## Slide 10
絕對濕度的計算
    AirChip3000可計算露點或霜點

## Slide 11
模擬訊號模式
    AirChip3000可產生溫度和濕度固定數字和模擬信號來除錯

## Slide 12
濕度SENSOR自我偵測功能
任何濕度sensor用一段時間後都會有所飄移， AirChip3000可一定程度將這些飄移補償。而此功能在濕度誤差大於3%RH會提醒需要調整校正。濕度誤差大於5%RH會啟動警報。

## Slide 13
Sensor 故障警報:
    AirChip3000將自動檢測濕度和溫度SENSOR是否開路或短路，然後發送Alarm警報

## Slide 14
數據記錄
AirChip3000可記錄2000筆濕度和溫度的數據
(須搭配HW-4軟體使用)

## Slide 15
濕度調整校正
AirChip3000可任意調整溫濕度特性曲線
濕度101個點數(0~100)
Notes: 舊型只能調整35%，80%，10%，0%

## Slide 16
Plus:
    當AirChip3000與ROTRONIC HW4軟體搭配使用，產品符合FDA和GAMP的電子記錄和電子簽名的要求（ERES）

## Slide 17: 3.HC2-S探棒為何改HC2A-S探棒

## Slide 18: SENSOR比較

## Slide 19: HC2A vs HC2
HC2A-S | HC2-S
HT-1 sensor Works at 190 °C and 93 °C Td | IN-1 sensor Works at 170 °C and 80 °C Td
可做到95°C / 95 %rh | 無法作85°C 85%rh
Length: 108 mm | Length: 83 mm
濾網在外提供更多空間來應付高濕的環境 | 濾網在內，高濕環境時容易造成短路
無濕度SENSOR自我偵測功能 | 有濕度SENSOR自我偵測功能
內部增加防水層來保護Air3000晶片 | 接腳處上防水膠
可安裝在所有HC2系列商品 | 可安裝在所有HC2系列商品

## Slide 21: 4.新舊產品安裝介紹
外氣MAU
HTS
HF8

## Slide 25
無塵室
HF系列
M系列

## Slide 27: M系列接線圖

## Slide 28: HF5系列

## Slide 29: 5.探棒線性調整校正
HC2-S HC2A-S | Clip S
可任意調整 | 須照順序調整
搭配HW-4軟體濕度可調0~100 (101個調整點) | 濕度35，80，10，0
可恢復原廠線性 | 無法恢復

## Slide 30: HF8溫濕度傳送器調整校正

## Slide 31: 校正的注意事項
適用場合: 溫溼度環境變化不大者
待溫度平衡後, 觀察溼度誤差是否在和理範圍的 1.5 %rh 以內. 若超過 3.0 %rh 可能是操作錯誤或感測器已經老化, 必須更換
**注意**須確定兩個sensor完成平衡才可按enter確定, 否則恐怕愈校愈糟

## Slide 32: Rotronic溫濕度探棒校正示意圖
原廠特性曲線區:原廠規劃好的線性
暫存區(Acquire):標準值暫時存放區
校正區:將標準值寫入改變原廠的特性曲線
原廠特性曲線區

## Slide 33: HF8按鍵說明
主要按鍵
MENU：打開選單或跳出選單
☑ENTER：確定選項
－／＋：上下選擇選項及增減數值用

## Slide 34: 現場單點調整校正流程

## Slide 35: 現場單點調整校正-所需配件
HP23-A (手持式 溫溼度主機)
HC2-S (經校驗合格 之溫溼度探棒)
E2-02A (2 m 延長線)

## Slide 36: 將標準件探棒與延長線連結後，裝在Probe1

## Slide 37: 將標準件探棒與傳送器探棒擺放在一起校正人員遠離校正點一公尺。等待5~10分鐘後標準件與待校物溫度穩定

## Slide 38: 將溫度標準值寫入暫存區
1)按MENU進入選單，選擇欲調整的探棒Probe1或Probe2
2)選擇溫度校正
3)選擇Acquire(Ref=Probe)將標準值輸入暫存區選項
4)輸入標準值
5) 6)選擇<Acquire>將標準值存入暫存區後(此時線性尚未改變)回到
量測畫面

## Slide 39: 將溫度標準值從暫存區寫入校正區完成調整校正
1)按MENU進入選單，選擇剛才寫入暫存區的探棒Probe1或Probe2
2)選擇溫度校正
3)選擇Adjust
4)出現Press Enter to start Adjust訊息。按Enter將標準值從暫存區寫入
校正區後出現operation successful訊息然後完成調整校正回到量測畫面

## Slide 40: 將濕度標準值寫入暫存區
1)按MENU進入選單，選擇欲調整的探棒Probe1或Probe2
2)選擇濕度校正
3)選擇Acquire(Ref=Probe)將標準值輸入暫存區選項
4)輸入標準值
5) 6)選擇<Acquire>將標準值存入暫存區後(此時線性尚未改變)回到量測畫面

## Slide 41: 將濕度標準值從暫存區寫入校正區完成調整校正
1)按MENU進入選單，選擇剛才寫入暫存區的探棒Probe1或Probe2
2)選擇濕度校正
3)選擇Adjust
4)出現Press Enter to start Adjust訊息。按Enter將標準值從暫存區寫入
校正區後出現operation successful訊息然後完成調整校正回到量測畫面

## Slide 42: HF5溫濕度傳送器調整校正

## Slide 43: HF5按鍵說明
主要按鍵
MENU：打開選單或跳出選單
☑ENTER：確定選項
－／＋：上下選擇選項及增減數值用

## Slide 44: 將標準件探棒與延長線連結後，裝在Probe1

## Slide 45: 將標準件探棒與傳送器探棒擺放在一起校正人員遠離校正 點一公尺。等待5~10分鐘後標準件與待校物溫度穩定

## Slide 46: 將溫度標準值寫入校正區完成調整校正
1)按MENU鍵進入選單，選擇溫度校正
2)選擇輸入標準值

## Slide 47
3)利用－／＋鍵增減輸入標準值，按下ENTER
鍵確認標準值
4)按下MENU 鍵回上一層

## Slide 48
5)選擇<Adjust>，按下ENTER鍵出現ok完成溫度線性調整
6)按下MENU 鍵回上一層

## Slide 49
7)按下MENU鍵2次回到量測畫面

## Slide 50: 將濕度標準值寫入暫存區後再寫入校正區完成調整校正
1)按MENU鍵進入選單，選擇濕度校正
2)選擇輸入標準值

## Slide 51
3)利用－／＋鍵增減輸入標準值，按下ENTER鍵確認標準值
4)選擇<Acquire>將濕度標準值寫入暫存區，此時會顯示暫存區有一筆標準值

## Slide 52
5)選擇<Adjust>，按下ENTER鍵出現ok完成濕度線性調整
6)按下MENU 鍵回上一層

## Slide 53
7) 按下MENU鍵2次回到量測畫面

## Slide 54: HP23-A溫濕度計調整校正

## Slide 55: 現場單點調整校正-所需配件
HP23-A (手持式 溫溼度主機)
HC2-S (經校驗合格 之溫溼度探棒)
E2-02A (2 m 延長線)
AC2001 (校正用 通訊纜線)

## Slide 56: 將標準件探棒與延長線連結後，裝在Probe1。將校正cable，裝在Probe2

## Slide 57: 將傳送器紅色塞子打開後校正接上cable

## Slide 58: 將標準件探棒與傳送器探棒擺放在一起校正人員遠離校正點一公尺。等待5~10分鐘後標準件與待校物溫度穩定

## Slide 59: 將溫度標準值寫入暫存區
1)按MENU進入選單，選擇Probe2
2)選擇溫度校正
3)選擇Acquire(Ref=Probe)將標準值輸入暫存區選項
4)輸入標準值
5) 6)選擇<Acquire>將標準值存入暫存區後(此時線性尚未改變)回到
量測畫面

## Slide 60: 將溫度標準值從暫存區寫入校正區
1)按MENU進入選單，選擇Probe2
2)選擇溫度校正
3)選擇Adjust
4)出現Press Enter to start Adjust訊息。按Enter將標準值從暫存區寫入
校正區後出現operation successful訊息然後完成調整回到量測畫面

## Slide 61: 將濕度標準值寫入暫存區
1)按MENU進入選單，選擇Probe2
2)選擇濕度校正
3)選擇Acquire(Ref=Probe)將標準值輸入暫存區選項
4)輸入標準值
5) 6)選擇<Acquire>將標準值存入暫存區後(此時線性尚未改變)回到
量測畫面

## Slide 62: 將濕度標準值從暫存區寫入校正區
1)按MENU進入選單，選擇Probe2
2)選擇濕度校正
3)選擇Adjust
4)出現Press Enter to start Adjust訊息。按Enter將標準值從暫存區寫入
校正區後出現operation successful訊息然後完成調整回到量測畫面

## Slide 63: 6.保養與故障排除
隨著使用環境的不同，濾網受到汙染變髒的速度也不盡相同。建議外氣SENSOR每半年須刷洗或更換一次濾網。無塵室則每一年為一周期刷洗或更換一次濾網。

## Slide 64: 故障排除
濕度異常時，請將探棒和傳送器交換測試，確認故障原因。
濕度100%rh時，可將探棒卸下後將濾網拆下曬乾後，重新安裝使用。
傳送器訊號異常，請確認排線的插pin是否兩排都有插好。若有，請將傳送器脫離現場系統，單獨送電，量測mA訊號

## Slide 65: Questions

## Slide 66
Thank you!